## Slide 1
“Количествено определяне на астаксантин и кантаксантин в хайвер от пъстървови риби чрез HPLC*“
Автори: Милена Цановаa, Мариана Аргироваb, Васил Атанасовa
aКатедра „Биохимия, Микробиология и Физика“, Аграрен Факултет към Тракийски Университет, гр. Стара Загора
bКатедра „Химия“, Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет, гр. Пловдив
*Оригинал :
Tzanova, M., Argirova, M. & Atanasov, V., 2016, HPLC Quantification of Astaxanthin and Canthaxanthin in Salmonidae Eggs. Biomedical Chromatography, 31(4). DOI: 10.1002/bmc.3852
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАРА ЗАГОРА
„НАУКА БИЗНЕС, МЕДИИ – 2017“
11 – 12 май 2017г.

## Slide 2: Въведение. Каротеноиди
Каротеноидите са голяма група от мастно разтворими съединения (над 700). Могат да бъдат разделени на две основни групи: каротини, съставени само от въглеродни и водородни атоми и ксантофили, окислени производни на каротини, съдържащи хидрокси-, кето-, епокси-, метокси- или карбоксилни групи. Те се произвеждат от растения и много микроорганизми, ярко оцветени са (жълти до червени) и са мощни антиоксиданти: при редица епидемиологични изследвания се установява връзка между високия прием на каротеноиди и намаления риск от хронични дегенеративни заболявания, някои видове рак и сърдечносъдови заболявания.

## Slide 3: Въведение. Каротеноиди
Астаксантинът (АХ) и кантаксантинът (CX) са ксантофили. AX се произвеждаj от някои микроводорасли (напр. Haematococcus Pluvialis), които ги защитават от вредните ефекти на UVA лъчението. СХ е изолиран за първи път от някои ядливи гъби.
Способността на АХ да улавя синглетен кислород е 6000 пъти по-висока от тази на витамин С и 40 пъти по-висока от тази на β-каротен. Той е 550 пъти по-силен антиоксидант отколкото витамин Е. За разлика от β-каротена и ликопена, AX е способен да преодолее кръвно-мозъчните и кръвно-ретиналните бариери, което има положителен ефект върху функцията на мозъка и очите.

## Slide 4: Въведение. Каротеноидите и животните
В животновъдната индустрия каротеноидите се добавят към фуражите за риба и птици като пигменти, за да се осигури желано оцветяване на продуктите от тези култивирани организми. За крайния потребител на яйца и рибни продукти, цветът е много важен: по-червени продукти се асоциират с по-добри органолептични качества и по-високо качество.
Животните не са способни да синтезират каротеноиди de novo. Приемат ги чрез храната и частично ги модифицират чрез метаболитни реакции.

## Slide 5: Въведение. Съдържание на ксантофили в хайвера на пъстървови риби.
Цветът на хайвера от пъстървови риби зависи от съдържанието на каротеноидите, главно AX и CX. Ниските концентрации на тези антиоксиданти могат да причинят оксидативен стрес и да предизвикат липидна пероксидация. Доказано е, че обезцветяването на хайвера е пропорционално на смъртността на личинките. Нашият авторски колектив установява в по-ранни изследвания, че оцветеният в тъмно-оранжево хайвер на три пъстървови риби култивирани в България - дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), балканска пъстърва (Salmo trutta m. Fario L.) и сивен (Salvelinus fontinalis М) има по-добра люпимост и ниска смъртност на личинките в сравнение със светло жълтите. Репродуктивните показатели могат да бъдат значително подобрени чрез хранителна профилактика на разплодниците.

## Slide 6: Въведение. Ксантофилите и синдром М74
Количественото съдържание на AX и CX в хайвер на пъстървови риби се използва от някои автори за диагностициране на синдрома M74. Този синдром, наричан още „синдром на ранна смъртност“, „виртижен“ синдром, „blue sac”- синдром, “Cayuga”- синдром е репродуктивно заболяване при пъстървовите риби, наблюдаван за първи път през 1974 г. в Швеция при Балтийската сьомга. Най-засегнатите хидробионти са пъстървовите риби, но в някои водоеми проблемите с околната среда са толкова сериозни, че могат да окажат влияние дори върху популацията на крокодилите.

## Slide 7
Експериментална част
Използвани материали
Референтни материали, astaxanthin (98.5%, HPLC) от Haematococcus pluvailis and canthaxanthin OEKANAL® (98%, HPLC), доставени от Sigma-Aldrich и произведени St. Louis, MO and Seelze, Germany, респективно;
Разтворители: метанол и хлороформ CHROMASOLV®HPLC grade, етанол, n-хексан, i-пропанол, доставени от Sigma-Aldrich.
Дейонизирна вода (σ ≤ 0.4 µS/cm).
Използвана HPLC - система и условия
Thermo HPLC система със Surveyor LC Pump Plus, Surveyor Autosampler Plus и Surveyor photodiode array detector PDA Plus;
C18 column Hypersil Gold (5µm; 150 mm × 4.6 mm);
Подвижна фаза- метанол + вода (97:3, v/v), филтрувана през a 0.45 μm филтър и обезвъздушен преди употреба;
Елуиране – изократно при скорост на потока от 1.0 mL/min;
Детектиране при λ = 474 nm;
Run time: 6 min

## Slide 8
Експериментална част
Стандартни разтвори
Изходни разтвори на AX и CX от 100 ppm: 2.5 mg от СРМ (претеглено с точност ± 0.1 mg) в хлороформ (HPLC grade) до краен обем от 25 ml, съхранява се на тъмно при -12 oC;
Стандартни разтвори на AX and CX от 0.05, 0.10, 1.00, 2.0 и 4.00 mg/L, приготвени от изходните чрез разреждане;

## Slide 9
Експериментална част
Биологичен материал
Хайвер, получен от култивирани и отглеждани в българска ферма дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.) и сивен (Salvelinus fontinalis М.), разпределени в 3 паралелни експериментални групи;
Разплодниците са хранени със специализиран екструдиран фураж AQUA ECO без добавени пигменти на фирма „АКВА ГАРАНТ“ – Австрия.
В момента на пробовземането екземплярите от дъговата пъстърва са на възраст от 36 месеца и живо тегло от 843 ± 42 g, а тези от сивена – съответно 24 месеца и 257±12.5 g;
Период на пробонабиране: юни - октомври 2015г;
Биологичният материал е замразяван непосредствено след вземането му, транспортиран е в замръзено състояние и съхраняван не повече от 2 седмици при -12 °C до началото на анализите.

## Slide 10
Експериментална част
Екстракция на ксантофилите
Етапът на екстракция е от решаващо значение за анализа на тези съединения поради тяхната чувствителност към светлина и кислород. Процедурата се извършва възможно най-бързо в тъмна стая, за да се сведе до минимум излагането на ксантофилите на въздуха и слънчевата светлина и да се избегне компрометирането на експерименталните резултати.
0,5 - 1,5 g от размразения при стайна температура хайвер се диспергира в смес от 2 ml 1 N карбамид и 5 ml от етанол – изопропанол – n-хексан (1:2:6 v/v/v) в ледена баня чрез механичен хомогенизатор в продължение на 3 min. Хомогенизираните проби се центрофугират 2 min при 4 °С и 600хg. Тази процедура се повтаря до обезцветяване на супернатанта. Течните фракции се събират. Разтворителят се отстранява чрез ротационен вакуум изпарител при 40 °С, а сухият остатък се разтваря в 2 mL метанол. Метаноловите екстракти се съхраняват през нощта при -12 ° С преди HPLC - анализа.

## Slide 11
Резултати и обсъждане. Валидиране на метода
Основните параметри на валидиране на един количествен метод за анализ са: линейност, обхват на измерване, точност, прецизност, аналитичен добив, граница на количествено определяне и откриване. При оценяването им са спазвани инструкциите, описани в ръководствата на IUPAC (Thompson et al, 2002 ) и ICH (The International Conference on Harmonization).
Линейност и обхват на измерване

## Slide 12: Резултати и обсъждане. Валидиране на метода
Точност на метода
Четири стандартни разтвора на AX и CX с концентрация в линейния обхват инжектирани трикратно; сравнена измерената стойност с истинската (Quality Check подход) .
Astaxanthin |  |  |  |  | Canthaxanthin |  |  |  | 
Sample No | QC* mg/L | Mean peak area | Accuracy % | RSD, % | Sample No | QC, mg/L | Mean peak area | Accuracy % | RSD, %
1 | 0.75 | 134050 | 103.7 | 0.91 | 1 | 0.75 | 102517 | 100.6 | 0.56
2 | 1.00 | 172836 | 99.0 | 1.45 | 2 | 1.00 | 142594 | 103.6 | 0.96
3 | 1.20 | 191162 | 109.1 | 0.45 | 3 | 1.20 | 172769 | 104.1 | 0.81
4 | 1.50 | 260850 | 98.2 | 0.31 | 4 | 1.50 | 212185 | 101.8 | 0.46

## Slide 13: Резултати и обсъждане. Валидиране на метода
Прецизност
Оценката е въз основа на относителнoто стандартно отклонение (RSD) на отчетените стойности при измерване 10 пъти на концентрация на стандартен разтвор, представляващи 100% от очакваното ниво при еднакви експериментални условия. Стойностите на RSD на времето на задържане и площта на пика са по-малки от 1%, което отговаря на изискванията на ICH (The International Conference on Harmonization) за количествен метод за анлиз.
Граница на откриване (LOD) и граница на количествено определяне (LOQ)
За астаксантин:
LOD = 0.043 mg/L и LOQ = 0.044 mg/L.
За кантаксантин:
LOD= 0.016 mg/L и LOQ = 0.051 mg/L.

## Slide 14: Резултати и обсъждане. Валидиране на метода
Стабилност на работните разтвори
Разтвор на AX и CX с концентрация 1 mg/mL беше анализиран непосредствено след приготвянето и на 24-тия и 48-ия час. Разтворите бяха съхранявани в тъмни мерителни колби при - 12 °С.
Analyte | Time, hours | Retention time, min | Peak area | Peak area, RSD | Percent of the initial
AX | 0 | 2.71 | 161382 | 1.92 | –
CX |  | 4.21 | 127870 | 0.63 | –
AX | 24 | 2.60 | 160864 | 0.87 | 99.6
CX |  | 4.48 | 126839 | 0.65 | 99.2
AX | 48 | 2.68 | 154277 | 0.18 | 95.6
CX |  | 4.34 | 122775 | 0.42 | 96.0
Въз основа на тези данни можем да заключим, че AX и CX могат да бъдат анализирани в рамките на 24 часа след приготвяне на работните разтвори без добавка на консерванти, напр. бутил-хидрокси-толуен (ВНТ).

## Slide 15: Резултати и обсъждане. Валидиране на метода
Оценка на матричния ефект и аналитичен добив
Най-често срещаният подход за оценка на матричния ефект е метода на стандартният метод. Целевите аналити се измерват в четири проби: матрица (екстракт от хайвер) и 3 матрици със стандартна добавка от 0.5, 0.75 и 1.00 μg/mL АХ и СХ.

## Slide 16: Резултати и обсъждане. Валидиране на метода
Оценка на матричния ефект и аналитичен добив
Изчислени са аналитичните добиви: от 84.6% до 90.5% за AX и от 88.3 до 92.0% за CX.
Analytе | Sample | Conc. added, mg/L | Spiked Conc., mg/L | Mean peak area | RSD*, % | Recovery % | Standard addition plot data
Astaxanthin | Matrix | - | 0.044 | 388 | 1.90 | - | Squared correlation coefficient r2 = 0.9991 equation: y = 170518x– 6864.8 (n = 3)
 | Std Add 1 | 0.50 | 0.467 | 57449 | 0.69 | 84.6 | 
 | Std Add 2 | 0.75 | 0.723 | 124050 | 0.98 | 90.5 | 
 | Std Add 3 | 1.00 | 0.931 | 161912 | 1.43 | 88.7 | 
Canthaxanthin | Matrix | - | 0.035 | 387 | 1.08 | - | Squared correlation coefficient r2 = 0.9978 equation: y = 131202x-2691.9 (n = 3)
 | Std Add 1 | 0.50 | 0.49 | 64517 | 0.69 | 90.3 | 
 | Std Add 2 | 0.75 | 0.72 | 98336 | 0.61 | 92.0 | 
 | Std Add 3 | 1.00 | 0.92 | 125790 | 0.23 | 88.3 | 

## Slide 17: Резултати и обсъждане. Съдържание на AX и CX в хайвер от пъстървови риби

## Slide 18: Резултати и обсъждане. Съдържание на AX и CX в хайвер от пъстървови риби
Средното съдържание на AX и CX в хайвер от дъгова пъстърва е съответно 0.172 mg/kg и 0.141 mg/kg. Количествата на AX и CX в пробите от сивен са съответно 0.103 mg/kg и 0.078 mg/kg
Batch No | Astaxanthin |  | Canthaxanthin | 
 | Mean (mg/kg) | RSD* | Mean (mg/kg) | RSD*
Rainbow trout |  |  |  | 
# 1 (n**=10) | 0.169 | 0.23 | 0.143 | 0.42
# 2 (n**=6) | 0.170 | 0.14 | 0.141 | 0.11
# 3 (n**=6) | 0.177 | 0.16 | 0.139 | 0.10
Mean | 0.172 | 0.18 | 0.141 | 0.21
Brook trout |  |  |  | 
# 1 (n**=9) | 0.108 | 0.29 | 0.082 | 0.58
# 2 (n**=6) | 0.092 | 0.32 | 0.065 | 0.53
# 3 (n**=8) | 0.110 | 0.26 | 0.088 | 0.43
Mean | 0.103 | 0.29 | 0.078 | 0.51

## Slide 19: Изводи
Успешно беше разработен и валидиран метод за едновременно количествено определяне на AX и CX в хайвер от дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и сивен (Salvelinus fontinalis М). Той може да се прилага за проследяване на натрупването на АХ и СХ в различни органи и системи от хидробиоти и може да се използва за оценка и подобряване на тяхната хранителна диета. Количественото определяне на двата ксантофила в хайвер може да се ползва при диагностиката и превенцията от репродуктивния синдром M74 което да донесе икономически ползи на рибовъдните стопанства.
Този метод е бърз, селективен и много чувствителен, а използваните разтворители, техники и оборудване са достъпни за повечето лаборатории. Най-голямото предимство е комбинацията на селективната екстракция с прецизно количествено определяне чрез HPLC. Резултатите от валидирането доказват го правят пригоден за рутинно определяне на тези два каротеноида.

## Slide 20: Благодарности
Това проучване беше финансирано по Научен проект 11.Ж.15 при АФ на ТрУ – Стара Загора, с ръководител проф. дсн Васил Атанасов.
От името на целият авторски колектив отправям специални благодарности на рибовъдна ферма "Happy Fish" за осигуряването на използвания в това изследване биологичен материал.

## Slide 21
Благодаря за
вниманието !!!